## 采购目录
标段 | 产品名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年采购金额（元） | 备注
1 | 关节镜刨削手机及附件 | 进口 | 375-544-000 | 把 | 300 | 1460 | 62.1 | 样品
| 关节镜刨削手机及附件 | 进口 | 375-941-000 | 把 | 60 | 1520
| 关节镜刨削手机及附件 | 进口 | 375-930-000 | 把 | 60 | 1520
2 | 透气胶贴 | 国产 | 6cm*6cm无圈 | 个 | 6000 | 0.15 | 20 | 样品
| 透气胶贴 | 国产 | 6cm*6cm有圈 | 个 | 730000 | 0.2
| 透气胶贴 | 国产 | 5cm*5cm有圈波浪纹防过敏 | 个 | 210000 | 0.25
3 | 一次性使用植入性给药装置留置针 | 国产 | 各种规格 | 根 | 900 | 100 | 9 | 样品
4 | 一次性使用冲洗吸引管路（脊柱） | 国产 |  | 只 | 422 | 300 | 12.7 | 样品
5 | 一次性使用创口脉冲冲洗系统 | 国产 |  | 只 | 980 | 1800 | 177 | 样品
说明： 1.层次中标注进口，是指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.标段1所提供的产品须与医院现有品牌为史赛克，型号为5400-052-000的关节镜刨削主机设备配套使用，提供佐证材料（须提供说明书、注册证、合格证等相关证明材料，是否适配由评审专家组认定），或提供相关动力主机设备（用于关节镜手术中对骨组织的切割）。

## 主要参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 投标产品适用于关节镜手术中对骨组织的切割
2 | 投标产品适用于骨科手术中切除组织和骨粘附物
3 | 超锋利刀头直径 4.0 mm 无角度
4 | 锋利6棱桶型钻 4.0 mm
5 | 锋利6棱圆型钻 3.5 mm
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 适用于穴位贴敷对膏药的固定或创面敷料、绷带等包扎固定
2 | 产品规格齐全
★3 | 可根据要求增加防渗透膜和防渗圈，防渗膜采用珠光膜，防渗圈采用医用海绵
4 | 剥离强度不小于1.0N/cm，持粘性不大于2.5mm，需提供产品说明书
标段3 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 所投产品规格齐全
标段4 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 尺寸（mm）： D1:外径5±0.3 D2:外径8±0.3 L1:1000±60 L2:250±10 L3:4600±200 L4:5600±200
2 | 密封性：将冲洗管路一端封闭，浸入20℃~30℃的水中，通入高于大气压强 50kPa 的气压 10s，冲洗管路不漏气
3 | 产品各部件粘结部位最小断裂力：≥20N
4 | 产品流量：≥100ml/min
5 | 瓶塞穿刺器：尺寸（mm）D1：5.6±0.1 D2：5.0±0.1 L1：28±2
6 | 能进行流量调节
7 | 限流夹：限流夹关闭后，管路流量为零
8 | 产品环氧乙烷残留量：≤10μg/g
9 | 产品应为无菌
标段5 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 产品运行时间≥30分钟，且30分钟后快档流量≥600ml/min
2 | 有快档和慢档选择，初始快档流量≥1100ml/min。慢档时，流量为（600±300）ml/min
3 | 有配套单独的防溅罩或防溅喷头
4 | 冲洗器运行期间枪体及电池盒温度不超过50度
5 | 电线长度≥2.5米，水管长度≥2米
6 | 冲洗器各连接处能承受至少15N静态轴向压力。（提供相关检测报告）
7 | 冲洗器各连接处常温下能耐受至少0.05Mpa压强无泄漏现象。（提供相关检测报告）
8 | 冲洗器排污管在承受0.06Mpa负压时，无变形，缩瘪。（提供相关检测报告）
9 | 冲洗器上预留回吸管接头，与医院的负压吸引器连接
10 | 冲洗器有双层灭菌包装