## 目录
标段 | 产品名称 | 层次 | 产品参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（万元） | 备注
1 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 进口 | 刨刀 | 把 | 2400 | 70 | 16.8 | 样品
| 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 进口 | 磨头 | 把 | 2400 | 30 | 7.2 | 样品
2 | 射频消融刀头 | 国产 | 各种规格 | 把 | 2200 | 2000 | 440 | 样品
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.样品递交至开标现场。

## 技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 产品用途：适用于关节镜手术中的软组织切除、修整、清创及骨质打磨。必须兼容医院现有的关节镜刨削主机设备（品牌型号：施乐辉72200873/施乐辉7205841），提供第三方质检报告或承诺函
▲2 | 投标产品适用于关节镜手术中对骨组织的切割;切割档位：≥9档，且可调，提供说明书、检测报告等证明材料
3 | 认证标准：通过ISO13485质量管理体系认证
4 | 刀头类型 提供多种规格（包含但不限于直头、弯头、多角度可调式），直径范围涵盖2.0mm至5.5mm。 可选配不同功能刀头（包含但不限于全半径刨削刀、半月板切除刀、磨钻头等）
▲5 | 材质与设计 刀头材质：医用级不锈钢或钛合金，表面需耐腐蚀、耐高温（可耐受135℃以上高温高压灭菌）。 刃口设计：高精度切割边缘，确保高效切削且减少组织牵拉损伤。 内部通道：具备吸引/灌注通道，支持术中同步冲洗和抽吸 提供说明书、检测报告等证明材料
▲6 | 性能参数 转速范围：0-5000 RPM（无级变速），支持正反转功能。 噪音控制：运行噪音≤65dB（距离30cm处测量）。 提供说明书、检测报告等证明材料
7 | 防缠绕设计：刀头需具备防软组织缠绕功能，降低术中风险。
8 | 配套要求 动力连接：适配标准关节镜动力系统接口（动力系统品牌：施乐辉）。 配件：每把刀头需配备专用保护套管、通针等维护工具。 包装：单个刀头独立包装，标明规格、批次号及灭菌信息。
9 | 服务培训：供应商承诺提供现场操作培训及维护指导
▲10 | 提供至少3家三级医院良好及以上的用户反馈证明（格式自拟）
11 | 灭菌方式：可重复使用的支持高温高压灭菌（≥135°C）或环氧乙烷（EO）或低温等离子灭菌，或一次性使用（需明确标注），提供说明书、检测报告等证明材料
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 产品用途：适用于关节镜手术中的软组织切割、消融、凝固和止血、皱缩及清创等操作（注册证须标明适用于关节镜手术）。必须兼容医院现有的等离子体手术系统设备（品牌型号：施乐辉7210812/施乐辉28168）或提供相关治疗设备且设备属于第三类医疗器械管理（注册证中标明适用于关节镜手术）。 提供说明书、检测报告等证明材料
2 | 消融、切割档位：≥9档，且可调
▲3 | 灭菌方式：可重复使用的支持高温高压灭菌（≥135°C）或环氧乙烷（EO）灭菌，或一次性使用（需明确标注），提供说明书、检测报告等证明材料
4 | 射频输出频率范围需与主机匹配；阻抗范围：适配主机阻抗自动调节功能
▲5 | 电极类型：双极或多极设计，确保精准消融。 材质：电极部分为耐腐蚀金属（如铂铱合金），绝缘层为耐高温陶瓷或聚合物
6 | 刀头尺寸：直径≤3.5mm（适配标准关节镜通道），长度根据需求定制（包括但不限于90mm、120mm等）。 弯曲角度：包含但不限于90°、45°、30°等，满足多角度操作需求
▲7 | 功率可调，最大输出功率≥400W;支持脉冲/连续模式
8 | 消融区域：精确消融范围≤3mm，周边热损伤≤1mm。 止血效果：在功率20W下，3秒内实现3mm及以下血管止血
9 | 操作便捷性 连接方式：插拔式接口，支持快速更换。 手柄设计：防滑、耐腐蚀，长度适配关节镜器械。 可视性：刀头标记清晰，便于镜下识别
10 | 集成冲洗/吸引通道，实现术野同步清洁。支持能量输出模式切换（切割/凝血/混合模式）
11 | 提供第三方检测报告（生物相容性、灭菌验证等）。制造商需通过ISO 13485质量管理体系认证
12 | 提供至少3家三级医院良好及以上的用户反馈证明（格式自拟）
如兼容医院现有设备，则无需相应；自行提供配套设备，则必备以下要求
★13 | 配套设备必备要求
13.1 | 适用于关节镜手术中软组织的切割、消融、凝固和止血等
13.2 | 机组为独立主机，主机基本频率≤100kHz;功率可调，最大输出功率≥400W
13.3 | 系统主机具备≥四种消融工作模式选择，可提供不同部关节位优化档位设置
13.4 | 具备真空吸引功能
13.5 | 主机需对关节液进行术中实时温度监控，并在主机面板上显示温度。当关节液的温度超过使用者设定的调定点后，设备就会发出视觉或听觉警报，直接提供反馈，温度设定范围：≤70℃
13.6 | 具备关节镜保护功能：在刀头过于接近关节镜时，系统会立即暂时中断能量输出，但在刀头移开后会马上恢复正常工作状态
13.7 | 可选择手控等离子电极或脚踏控制，根据不同电极类型自动识别切割/凝血功率